Руководство пользователя программного обеспечения

ЮГ-ХОЛТЕР

Общие сведения.

Программное обеспечение ЮГ-ХОЛТЕР предназначено для анализа холтеровских записей длительность до 7 суток. Запись может иметь 3 канала, либо 12 отведений (8 каналов).

ПО обеспечивает анализ холтеровской записи включая анализ тахи- и бради- аритмий, анализ сегмента ST,  анализ QT и PQ интервала, оценку вариабельности сердечного ритма, оценку турбулентности сердечного ритма, возможности визуальной оценки микроальтернации зубца Т.

По результатам анализа формируется финальный протокол согласно требованиям документа:  «НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДИКИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ РАКТИКЕ»  Российский кардиологический журнал № 2 (106) | 2014

Требования к оборудованию.

Персональный компьютер:

-Процессор:

Intel Pentium 4 (или более производительный).

-Размер оперативной памяти:

не менее 1 Гб для 24 часовых исследований

не менее 2 Гб для 7 суточных исследований.

-Совместимые операционные системы:

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.

Стандартный картридер

Окна программы

- Главное окно

- Окно Базы данных

- Окно просмотра ЭКГ

- Режим статистика

- Окно Формы (Кластеры)

- Окно Формы экстасистол

- Окно Комплексы

- Окно Нарушения

- Окно Тренды

- Окно Вариабельность ритма

- Окно Протокол

- Окно Анализ ST-QT-PQ

- Окно Таблица нарушений

- Окно Настройки

- Опции меню

Установка ПО.

Скопируйте папку с программой EKG_HOLTER_MEDTEH_LS в корневой диск.

Откроите папку Asist запустите приложение для генерации номера диска Setup_DL_1.

Выберите желаемый флеш диск из списка. Использование съемного диска (Юсб флешка), позволит работать поочередно на разных компьютерах.

Нажмите Генерировать номер диска.

Полученный номер пришлите продавцу комплекса. В ответ полученный номер введите в окно Пароль установки. Нажмите Установка. В случае успеха уведете сообщение об успешной установки.

При первом запуске укажите программе букву рабочей SD карты. Для этого нажмите Настройка, Карта, Автоматический поиск диска. Диск SD карты должен быть вставлен в ПК и иметь имя строго MEDTEH. После успешного поиска будет сообщение диск успешно найден. Далее –Закрыть.

Инициализация SD карты.

Файл_Инициализация SD карты.

Введите ФИО пациента. На карте памяти при этом создастя два файла : ecg.bin (10 kb) , fio.

После этих действии выполните Безопасное извлечение карты памяти из системы и установите ее в холтер.

Ввод данных.

Для ввода данных в компьютер необходимо выбрать пункт меню программы «Файл_Загрузить из карты_Медтехсервис».

АНАЛИЗ ЭКГ

Открытие файла записи ЭКГ для последующего анализа осуществляется с помощью пункта меню «Файл_Открыть файл» в этом случае файл открывается заново не зависимо от того подвергался он анализу ранее или нет.

На любом этапе анализа результаты можно сохранить пункт меню «Файл_сохранить»

Сохраненный анализ можно загрузить с помощью пункта меню «Файл_Загрузить»

Для печати фрагмента ЭКГ надо использовать пункт меню «Печать_Фрагмент в буфер» после помещения в буфер 3 фрагментов произойдет их распечатка с теми настройками развертки и амплитуды сигнала которые имелись в момент отправки фрагмента в буфер.

Окно Просмотр ЭКГ

Состоит из верхней и нижней половины

В верхней половине представлены один, два или три канала (по выбору) ЭКГ для подробного просмотра

В нижней половине, два или три канала (по выбору) ЭКГ для общего просмотра в несколько рядов. Скобками в нижнем окне ограничен участок отображаемый в верхнем окне. Перенося позицию скобок в нижнем окне с помощью мыши можно изменять область просмотра верхнего окна.

- Кнопки 1 группы предназначены для просмотра других окон программы.

- Кнопки 2 группы (морфологические) предназначены для изменения классификации

выбранного в верхнем окне одного комплекса (ограничен красной рамкой), или сразу нескольких комплексов (ограничены зелеными рамками). Для выбора одного комплекса нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на комплексе, для выбора нескольких комплексов нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на каждом из них.

Назначение морфологических кнопок

U - удалить  (комплекс игнорируется при анализе и его обозначение полностью исчезает из записи)

Sh – перевести в шум (на этом комплексе прекращается поиск преждевременных комплексов или пауз и после него начинается заново как если бы это был самый первый комплекс в начале записи).

A –  перевести в артефакты (комплекс игнорируется при анализе, но его обозначение не исчезает из записи, он виден и поэтому имеется возможность обратного его переименования)

Nf – перевести в нормальные комплексы (решение о том является комплекс преждевременным или паузой принимается программой автоматически)

Vf – перевести в желудочковые комплексы (решение о том является комплекс преждевременным или паузой принимается программой автоматически)

StF - перевести в комплексы желудочковой стимуляции (решение о том является комплекс преждевременным или паузой принимается программой автоматически)

N - перевести в нормальные СИНУСОВЫЕ комплексы (такие комплексы не смогут быть преждевременными, программа НЕ имеет права переименовывать такие комплексы самостоятельно без участия оператора) так например если вы имеете серию экстраситол то достаточно переименовать в нормальные хотя бы первые один–два комплекса как вся серия перестанет быть преждевременными комплексами.

SV - перевести в суправентрикулярные экстрасистолы (такие комплексы всегда будут преждевременными, программа не имеет права переименовывать такие комплексы)

V - перевести в желудочковые медленные выскальзывающие комплексы (такие комплексы не смогут быть преждевременными, программа не имеет права переименовывать такие комплексы)

VE - перевести в желудочковые экстрасистолы (такие комплексы всегда будут преждевременными, программа не имеет права переименовывать такие комплексы)

St  - перевести в стимуляционные своевременные (такие комплексы всегда будут своевременными, программа не имеет права переименовывать такие комплексы)

StS  - перевести в стимуляционные преждевременные (такие комплексы всегда будут преждевременными, программа не имеет права переименовывать такие комплексы)

P – Паузы ритма (либо на фоне угнетения синусового узла либо на фоне фибрилляции предсердий)

pAV – паузы в связи с AV блокадой

pEX – блокированные экстрасистолы

Если курсор в верхнем окне установлен в позицию где комплекса не существует (не отмечен программой), то после нажатия одной из кнопок комплекс будет создан и отмечен программой в позиции курсора.

- Кнопки 3 группы

Предназаначены для работы не с отдельными комплексами, а с областями (участками) записи ЭКГ Для того чтобы работать с областями необходимо определить одну или несколько областей. Для определения области необходимо щелкнуть средней кнопкой мыши  на записи в начале создаваемого региона а затем в месте его окончания. Регион будет ограничен сверху специальной линией. Необходимо разместить курсор в пределах региона и использовать кнопки.

rSh – перевести регион в шум (данный участок не анализируется программой)

rFp - перевести регион в участок фибрилляции предсердий (на данном участке программой будут определяться только паузы, экстрасистолы определяться не будут)

Us – снимает выделение со всех ранее отмеченных комплексов (ограниченных зеленой рамкой)

Ur – удаляет регион на котором находится курсор и возвращает к состоянию до определения региона  (запись ЭКГ внутри этого региона становится обычным участком записи как будто регион в этом месте никогда не выделялся)

Ura – удаляет сразу все регионы из записи.

- Раскрывающийся список

определяет скорость записи (масштаб по горизонтали, по времени)

- Раскрывающийся список

определяет амплитуду записи (масштаб по вертикали)

- Флажок «измеритель»

позволяет показать (скрыть) измерительную линейку.

- Флажки «RR-ЧСС»  «Т»   «Р»

позволяют показать (скрыть) надпись о расстоянии между комплексами (в мс) и мгновенную (по одному комплексу) частоту ритма, границы QT и PQ интервалов.

- Раскрывающийся список

Позволяет выбрать три отведения отображаемых в верхней половине просмотра ЭКГ при записи 12 отведений.

- Окошко

данные измерений с помощью измерительной линейки.

- Окошко

показывает время для нижнего окна. Указав новое время и нажав «Enter» или кнопку    можно переместиться на нужное время.

- Раскрывающийся список

определяет количество срок ЭКГ для нижней половины окна просмотра.

- Раскрывающийся список

определяет амплитуду ЭКГ для нижней половины окна просмотра.

- Раскрывающийся список

определяет масштаб по горизонтали для нижней половины окна просмотра.

- Флажок «12 отведений»

позволяет открыть просмотр одновременно 12 отведений в нижней половине экрана

В окне просмотр ЭКГ возможны так же следующие действия:

- поиск и формирование отдельной формы (кластера) по образцу выбранного QRS комплекса. Для этого необходимо выбрать образцовый комплекс и использовать пункт меню «Нейросеть_Найти по образцу QRS_ ххххххххх соответствие»

- Выделение (ограничение) фрагмента  записи для последующего отнесения этого фрагмента к эпизодам фибрилляции предсердий или к шумам исключаемым из анализа.

Для выделения фрагмента необходимо щелчком средней кнопки мыши (или левой кнопки мыши и Shift клавиатуры) обозначить границы фрагмента. После чего с помощью кнопок   отнести фрагмент в нужную категорию.

Окно форм комплексов (кластеров)

Для просмотра этого окна нужно нажать кнопку «Формы»

В процессе автоматического анализа программа выделяет участки записи являющиеся комплексами QRS. Среди определенных в процессе автоматического анализа участков большинство является реальными QRS  (точность 99,8% на базах данных MIT-BIH, AHA, РОХМИНЭ).

Некоторое небольшое количество QRS определенны ошибочно и являются шумами похожими на комплексы QRS.

Программа определяет внешние признаки предполагаемых комплексов и разделяет их на группы (формы). В группы собираются комплексы имеющие одинаковый вид. В состав групп может входить от 1 до нескольких десятков тысяч комплексов. Количество выделенных групп может колебаться от нескольких штук до ста (чаще 50-70), в зависимости от однородности записи (степень зашумленности) и длительности записи.

Выделенные группы комплексов представлены для просмотра в окне «Формы».

Для показа выделенных разновидностей комплексов программа вычисляет усредненный внешний вид для каждой группы и показывает его в соответствующей ячейке таблицы.

Группы комплексов отсортированы по убыванию количества входящих в состав комплексов. В каждой ячейке таблицы в скобках указано количество комплексов образующих данную форму. Надписи белого цвета используются для наджелудочковых комплексов, красного для желудочковых, зеленого для артефактов, серого для шумов исключаемых из анализа.

Данное окно предназначено для первичной коррекции результатов автоматического анализа.

Возможно выполнение дополнительного анализа в результате которого будут сформированы дополнительные желудочковые формы а также формы артефактов и шумов. Для выполнения дополнительного анализа необходимо использовать пункт меню «Дополнительно_дополнительная обработка»

Рекомендуемый порядок действий таков.

Оператор ориентируясь на усредненный внешний вид переопределяет тип той или иной формы если в этом есть необходимость. Для выбора форм используется щелчок правой кнопки мыши на нужной ячейке таблицы. После того как нужные группы выделены необходимо нажать кнопку из группы морфологических кнопок. После этого все комплексы входящие в выбранные группы будут переклассифицированы. Если усредненный вид формы не позволяет однозначно определиться с видом входящих в нее комплексов то имеется возможность просмотреть каждый комплекс входящий в данную группу. Для этого имеется три способа.

- Первый способ. Надо выбрать форму левой кнопкой мыши и произвести на ней двойной щелчок (или нажать кнопку «Комплексы») откроется окно комплексов. В таблице этого окна показываются все комплексы составляющие данную группу. Каждый из комплексов можно переименовать используя имеющиеся здесь морфологические кнопки. В окне показывающем комплексы входящие в форму имеется возможность сортировки по ширине QRS, по амплитуде QRS, по степени похожести QRS.

- Второй способ. Нажать кнопку «@» после чего окно форм займет нижнюю половину экрана. Далее при выборе формы и нажатии кнопок «<», «>», «<<», «>>» можно последовательно просмотреть комплексы выбранной формы. При этом показ комплекса осуществляется прямо в записи ЭКГ и при этом имеется возможность переименования каждого комплекса прямо в записи ЭКГ используя соответствующие морфологические кнопки (для записи ЭКГ) (можно также создавать-вставлять новые комплексы прямо в записи ЭКГ).

- Третий способ. Сделать щелчок мыши в правом верхнем или в правом нижнем углу ячейки отображающей вид формы в этом случае в ячейке будет отображена суперимпозиция (наложение) комплексов по первому или второму каналу. При этом имеется возможность разделить форму по визуальному различию (графический разделитель кластеров). Для этого необходимо удерживая клавишу «шифт» и левую кнопку мыши провести указателем мыши линию пересекающую те наложенные комплексы которые требуется выделить в отдельную форму.

Кнопка «Sel» предназначена для одномоментного выделения всех форм видимых в таблице в данный момент.

Кнопка «SelD» предназначена для одномоментного выделения в таблице нескольких следующих друг за другом форм. Для этого надо правой кнопкой мыши отметить первую и последнюю формы из тех которые предполагается выделить и нажать кнопку «SelD»

Кнопка «Fr» используется для обновления усредненного внешнего вида выделенной с помощью левой кнопки мыши формы (обведена синей рамкой). Такое действие может понадобиться если несколько комплексов входивших ранее в данную форму были переименованы и исключены из состава данной формы.

Кнопка «FrA» используется для обновления усредненного внешнего вида сразу всех форм.

Кроме этого в окне форм возможно формирование новой формы (кластера) по образцу уже имеющейся формы. В этом случае произойдет укрупенение формы за счет присоединения к ней похожих QRS комплексов.

Так же имеется возможность объединения нескольких форм в одну (кнопка)

Или наоборот разбиение формы на несколько новых форм (кнопка) .

Имеется возможность альтернативной кластеризации и формирования форм QRS комплексов с помощью нейронной сети (пункт меню «Нейросеть_Кластеризация ЭКГ»)

Вид окна «Формы» после нажатия кнопки «@»

Окно Формы экстрасистол.

Работа с этим окном аналогична работе с окном Формы.

Разница состоит в том, что в данном окне представлены не все формы, а только те, которые составлены из экстрасистолических комплексов.

Окно «Комплексы»

Позволяет поштучно в виде таблицы просмотреть все QRS входящие в тот или иной кластер

Режим работы «Статистика»

После работы с окнами «Формы» и «Аритмические формы» рекомендуется работа в режиме «Статистика».

Для вызова режима необходимо нажать кнопку «Статистика»

В результате в нижней части появится дополнительная панель.

На данной панели имеется несколько кнопок.

Левая часть панели с кнопками предназначенными для нахождения максимального и минимального R-R интервалов.

Кнопка  «>>» позволяет переместиться на самый длинный RR интервал записи.

Кнопка  «<» позволяет последовательно (пошагово) перемещаться от более длинных RR ко все более коротким RR интервалам.

Кнопка  «Макс RR» позволяет установить новый самый длинный RR интервал который может быть короче того, который ошибочно был определен при автоматическом анализе.

Кнопка  «<<» позволяет переместиться на самый короткий RR интервал записи.

Кнопка  «>» позволяет последовательно (пошагово) перемещаться от более коротких RR ко все более длинным RR интервалам.

Кнопка  «Мин RR» позволяет установить новый самый короткий RR интервал который может быть длиннее того, который ошибочно был определен при автоматическом анализе.

Таким образом если в результате предшествующей работы с программой не удалось устранить все шумы и ошибочные комплексы имеется возможность правильно определить самый длинный и самый короткий RR интервалы.

Окошко показывает текущий RR интервал (при перемещении с помощью кнопок)

Правая часть панели с кнопками предназначенными для нахождения максимальной и минимальной ЧСС.

Кнопка  «>>» позволяет переместиться на самую большую величину ЧСС записи (частоты сердечных сокращений – рассчитывается по 5 RR но может настраиваться).

Кнопка  «<» позволяет последовательно (пошагово) перемещаться от большей ЧСС ко все меньшему значению ЧСС.

Кнопка  «Макс ЧСС» позволяет установить новое максимальное значение ЧСС которое может быть меньше того, которое ошибочно было определено при автоматическом анализе.

Кнопка  «<<» позволяет переместиться на самую низкую величину ЧСС записи.

Кнопка  «>» позволяет последовательно (пошагово) перемещаться от меньшей ЧСС ко все большему значению ЧСС.

Кнопка  «Мин ЧСС» позволяет установить новое минимальное значение ЧСС которое может быть больше того, которое ошибочно было определено при автоматическом анализе.

Окошко показывает текущее значение ЧСС (при перемещении с помощью кнопок)

Если установлен флаг «Синусовый ритм» то при нахождении ми нимальной и максимальной ЧСС учитывается только синусовый ритм (без учета тахикардий и экстрасистол).

Если фокус ввода размещен на кнопках «<»  или  «>»  то управление возможно с помощью клавиш «стрелка влево» и «стрелка вправо» на клавиатуре.

При нажатии и удерживании на клавиатуре клавиш происходит автоматическая прокрутка. Скорость прокрутки регулируется значением в окошке

Окно Аритмии

Вызывается нажатием кнопки «Аритмия»

Нажатие кнопки «@» позволяет уменьшить размер окна в пользу окна просмотра ЭКГ.

Такой режим просмотра более удобен.

В окне Аритмии представлены все обнаруженные случаи аритмий

Заключительным этапом работы по коррекции автоматического анализа аритмий является просмотр окна «Аритмии».

В этом окне можно просмотреть все случаи нарушения ритма имеющиеся в записи ЭКГ.

Для выбора определенного вида нарушений нужно воспользоваться раскрывающимся списком .

В нем имеется возможность выбора следующих видов аритмий:

SV – Все суправентрикулярные экстрасистолы.

SVo - Одиночные суправентрикулярные экстрасистолы

SVc - Парные суправентрикулярные экстрасистолы

SVg - Групповые суправентрикулярные экстрасистолы

SVt – Пробежки суправентрикулярной тахикардии

V – Все желудочковые комплексы (и экстрасистолические и выскальзывающие)

VE_int – Вставочные желудочковые экстрасистолы

VEo – Одиночные желудочковые комплексы

Vc - Парные желудочковые комплексы

Vg - Групповые желудочковые комплексы

Vt – Пробежки желудочковой тахикардии

P – Паузы ритма менее 2,5 сек.

P>2000 - Паузы ритма более 2 сек.

P>3000 - Паузы ритма более 3 сек.

P>4000 - Паузы ритма более 5 сек.

P_art – Подозрительные на ошибочные паузы ритма. (на участке между соседними R образующими паузу имеются артефакты которые могут быть пропущенными QRS)

FP – Эпизоды фибрилляции предсердий

p_AV – паузы в связи с АВ блокадами

p_EX – паузы в связи с блокированными экстрасистолами.

Фрагменты RTF – фрагменты отобранные для печати или помещения в состав протокола в формате RTF.

Для коррекции автоматических результатов имеется панель управления с соответствующими кнопками.

Работа в данном окне является заключительным этапом коррекции автоматического анализа аритмий.

Рекомендуемый порядок действий:

Выбрать вид аритмии Svt (пробежки суправентрикулярной тахикардии).

В таблице которая показывает аритмические фрагменты необходимо с помощью правой кнопкой мыши отметить все случаи ошибочного определения тахикардии. После этого можно использовать кнопку «N» или «SH».

В результате этого все первые комплексы выбранных ошибочных тахикардий будут принудительно переименованы в нормальные синусовые (НЕ преждевременные) или в не учитываемый шум.

Это в большинстве случаев приводит к автоматическому переименованию в нормальные (НЕ преждевременные) и всех остальных комплексов образовывавших тахикардию.

(Иногда для ликвидации ошибочной тахикардии требуется переименование не только первого но и второго комплекса в серии тахикардии).

Если первым комплексом в серии тахикардии является артефакт (участок шума не являющийся комплексом QRS), то для переименования можно использовать кнопки «A» или «U».

Аналогичным образом производится коррекция и всех остальных видов аритмий.

Для ликвидации ложно обнаруженных пауз можно использовать не только кнопку «N» но и кнопку «SH» (переименование комплекса в шум)

Таким образом ликвидируются все случаи ошибочно определенных аритмий.

Для переименования пароксизмов тахикардии или эпизодов групповых экстрасистол в пароксизмы фибрилляции предсердий используется кнопка ФП.

Ели имеется ложно обнаруженный пароксизм желудочоковой тахикардии то для переименования всех комплексов входящих в него комплексов в норамльные используется кнопка Грп

Для более удобной работы имеется возможность сортировки фрагментов.

При просмотре суправентрикулярных или желудочковых экстрасистол нажатие кнопки сортировки обеспечивает сортировку от самого длинного интервала сцепления к самому короткому.

При просмотре пауз нажатие кнопки сортировки обеспечивает сортировку от самой большой паузы к самой маленькой.

При просмотре суправентрикулярных или желудочковых тахикардий произойдет сортировка от самой большой ЧСС тахикардии к самой маленькой, а при нажатии правой кнопкой мыши произойдет сортировка от самого длительного эпизода тахикардии к самому короткому.

После завершения работы в окне «Аритмии » необходимо использовать пункт меню «Анализ_Анализ изменений»

Окно Анализ ST-QT-PQ

На закладке «настройки» этого окна можно детально настроить параметры анализа ST.

Для вступления в силу измененных настроек надо нажать кнопку «Анализ»

На закладке «Суперимпозиция» можно просматривать запись ЭКГ в режиме суперимпозиции (наложения комплексов с формированием усредненного вида комплекса за определенный период времени). Дискретность (временной интервал усреднения в секундах) регулируется в окошке 1.

Для вступления в силу измененных настроек надо нажать кнопку «Анализ»

Перемещаясь по тренду с помощью клавиш со стрелками (на клавиатуре компьютера или кнопок в окне программы) можно просмотреть запись ЭКГ в режиме суперимпозиции.

Такой режим удобен оператору для детального визуального анализа ST сегмента и QT интервала.

Если были обнаружены эпизоды динамики ST сегмента то данные эпизоды помещаются в таблицу для соответствующего канала. Для просмотра эпизода динамики ST непосредственно в записи ЭКГ можно перемещаться на начало или конец эпизода с помощью щелчка мышью на соответствующей ячейке таблицы. Для удаления ложных эпизодов необходимо снять галочку в соответствующей строке таблицы и нажать кнопку «Удалить»

Коррекция анализа QT интервала осуществляется на закладке суперимпозиция.

Имеются соответствующий кнопки для перемещения на самый длинный и самый короткий QT интервалы обнаруженные в записи. Если при визуальном контроле это не соответствует действительности то имеется возможность пошагового перемещения с целью добиться коррекции и правильного определения показателей максимального и минимального интервалов QT.

На закладке QT можно увидеть результаты анализа. А так же провести ручное измерение QT при минимальной ЧСС.

Для перемещения на участок записи ЭКГ в котором зарегистрированы максимальные значения необходимо щелкнуть мышью на соответствующей графе.

Коррекция интервала PQ происходит аналогично коррекции QT

Для этого используется соответствующая закладка.

Для включения в протокол показателей QT и PQ интервалов необходимо отметить соответствующие галочки.

Окно Тренды

В окне Тренды представлено в графическом виде изменение ЧСС в течение исследования, динамика ST сегмента,  а так же количество суправентрикулярных и желудочковых нарушений, пауз ритма.

С помощью щелчка мыши по участку тренда можно переместиться в соответствующее место записи ЭКГ.

Имеется возможность пошагового перемещения по эпизодам нарушений таких как суправентрикулярная или желудочковая экстрасистолия, паузы ритма.

Для этого надо щелкнуть мышью на соответствующей строке тренда и воспользоваться кнопками перемещения «<»  и  «>»

Почасовая таблица аритмий

Почасовая таблица аритмий (подробная)

Окно Вариабельность ритма

Предоставляет возможность просмотра:

-результатов анализа вариабельности сердечного ритма

-гистограммы распределения RR интервалов

-скатерограммы RR интервалов

-графика зависимости длительности QT от  RR интервала и его наклона (Slope QT)

Окно Протокол

Нажатие кнопки «Протокол» вызывает окно протокола исследования.

В этом окне автоматически формируется протокол для текущей ЭКГ записи.

Имеющаяся кнопка «Заключение» позволяет вызвать дополнительное окно для формирования врачебного заключения для данного протокола.

В дополнительном окне «заключение» можно сформировать автоматическое заключение или набрать его из имеющегося списка заготовленных формулировок (список произвольно редактируется).

Далее заключение вносится в протокол.

После чего протокол может быть распечатан (кнопка «Печать») и сохранен в формате RTF.

Возможности печати протокола на принтере или сохранении в файле RTF.

В меню Печать имеется несколько вариантов распечатки результатов.

- «Фрагмент в буфер» - фрагмент ЭКГ из верхнего окна просмотра ЭКГ помещается в буфер для печати. При накоплении трех фрагментов астоматически происходит их распечатка.

- «Печать оставшихся фрагментов» - рапечатка буфера даже если нет 3 накопленных фрагментов.

- «Печать Макс ЧСС, Мин ЧСС МаксRR» - автоматическая распечатка трех фрагментов соответствующих максимальной ЧСС минимальной ЧСС и максимальному RR интервалу.

- «Фрагмент в РТФ» - запоминает фрагмент ЭКГ из верхнего окна просмотра для последующей распечатки на принтере или включения в файл протокола в формате RTF.

- «Создать файл RTF» - создает файл протокола в формате RTF в который включается текстовая часть протокола с заключением, максимальный и минимальный ЧСС максимальный RR интервал, все запомненные фрагменты (выбранные с помощью «Фрагмент в РТФ»), а так же тренд.

-  «Печать фрагментов» - распечатывает все запомненные фрагменты (выбранные с помощью «Фрагмент в РТФ»)

Окно настройки

В большинстве случаев стандартные настройки обеспечивают качественный анализ записи.

В некотором небольшом количестве случаев изменение стандартных настроек может улучшить результат.

Имеется возможность подстраивать анализ по особенности записи.

Такие как:

-слишком высокая или слишком низкая амплитуда сигнала и комплексов QRS,

-высокоамплитудный зубец Т, .

-настраивать параметры анализа QT, PQ интервалов

-настраивать рефрактерность к R зубцу для записей с очень большой частотой тахикардии (более 260 в мин.).

-настраивать параметры определения тахи- и бради- аритмий, в т.ч. согласно возрастным критериям

-отключать функцию автоматической детекции шума.

-отключать анализ для чрезмерно зашумленных каналов

-настраивать интервалы дневного и ночного периодов

-устанавливать настройки подключаемой для считывания карты памяти прибора

Также имеется возможность настройки цветовой схемы визуализации ЭКГ

Функции Меню программы

Меню программы находится в верхней части главного окна программы

Меню «Файл»

Инициализация SD карты

-производит очистку карты памяти прибора от предыдущей записи и записывает на карту памяти данные нового пациента.

Открыть файл

-открывает для нового анализа файл записи пациента считанный с карты памяти прибора

Загрузить из карты

-производит считывание записи с карты памяти прибора

Сохранить результаты анализа

-сохраняет результаты анализа текущей записи

Загрузить результаты анализа

-открывает запись и загружает сохраненные результаты анализа

Меню «Анализ»

С учетом изменений

-Проводится переанализ с учетом внесенных изменений. Обновляется информация об аритмиях а так же обновляется усредненный вид кластеров.

Перерасчет пауз и экстрасистол

-Обновляется информация об аритмиях без обновления усредненного вида кластеров.

Отмена изменений

-Позволяет отменить изменения ручного анализа RR, ST, QT, PQ

Вариабельность ритма

-Открывает окно вариабельности ритма

Анализ ST  QT  PQ

-Открывает окно анализа ST  QT  PQ

Таблица нарушений

-Открывает окно таблиц нарушений.

Меню «Печать»

Реализует различные варианты печати на принтере, а так же копирование в буфер обмена.

Меню «Дополнительно»

Инверсия каналов

-Инверсия каналов (только для 3х канальной записи)

Перестановка каналов

-Перестановка каналов (только для 3х канальной записи)

Основной канал позиции R зубца

-Установка пользователем предпочтительного канала для определения точной позиции R зубца (вместо автоматического)

Автоматическая детекция ФП

-Автоматическая детекция участков с пароксизмами фибрилляции предсердий

ФП обединение

-Обьединене близко расположенных участков  фибрилляции предсердий в один общий эпизод

ШУМ

-Дополнительное обнаружение шума (для очень шумных запискей)

Обнаружзение стимулятора

-Обнаружение спайков кардиостимулятора (в случае отсутствия аппаратной детекции кардиорегистратором)

Турбулентность ритма

-Открывает окно «Турбулентность ритма»

Тест парасистолии

-Проводит тест на возможное наличие парасистолии

Внешняя программа

-Запуск внешней программы

Меню «Настройки»

Открывает окно «Настройки»

Меню «Нейросеть»

Реализует дополнительные возможности анализа с использованием искусственной нейронной сети встроенной в программу.

Кластеризация (морфология ЭКГ)

-Кластеризация с использованием искусственной нейронной сети.

Настройки НС

-Настройки искусственной нейронной сети

Найти по образцу

-Поиск в записи QRS, похожих на выбранный пользователем «образцовый» QRS. Создание нового кластера.

Найти по образцу кластера

-Поиск QRS по образцу выбранного кластера. Создание нового кластера.

Поиск широких комплексов

-Дополнительный поиск широких комплексов QRS. Создание новых кластеров.